## Accueil
2. Facteurs liés au prélèvement
6. Facteurs liés à l'organisation/ charge de travail
5. Facteurs liés au stockage après traitement de l'endoscope
3. Facteurs liés au traitement de l'endoscope
4. Facteurs liés à l'environnement/
maintenance
1. Facteurs liés à l'endoscope
CLIQUER ICI pour commencer l'analyse
Outil d'aide à la gestion des prélèvements microbiologiques non conformes en endoscopie
CONTEXTE
Les problématiques rencontrées par les différents membres du groupe de travail ont incité à élaborer un document d’analyses de causes
en s’appuyant sur le document Outils d'aide à la gestion des prélèvements microbiologiques non conformes en endoscopie, créé par l’Arlin Rhône Alpes diffusé en janvier 2015.
L'objectif de ce projet est également de mettre à disposition un outil d'analyse des causes et des propositions d'actions correctives.
Cet outil est une aide à l'analyse des risques en cas d'anomalie de prélèvements microbiologiques en endoscopie.
Cliquer ici Plan d'action
Cliquer ici
Check list de formation
Cet outil peut être utilisé par tout professionnel, dans un groupe pluridisciplinaire, concerné par la gestion du risque en lien avec l'endoscope.
Il est modifiable et ajustable à vos procédures en vigueur dans votre établissement.
Outils complémentaires à disposition

## Grille de saisie
2016- Outil d’aide à la gestion des prélèvements microbiologiques non conformes en endoscopie (d'après l'outil Arlin Rhône Alpes 2015)
Analyse des causes liées à la prise en charge d’un endoscope
1. Facteurs liés à l’endoscope |  | OUI | NON | NA
1 | L’endoscope appartient à l’établissement |  |  |  | Cliquer ici
2 | L’endoscope est inclus dans un programme annuel de prélèvements |  |  |  | Cliquer ici
3 | Le dernier prélèvement de routine pour cet endoscope est conforme |  |  |  | Cliquer ici
4 | L’endoscope bénéficie d’une maintenance préventive annuelle |  |  |  | Cliquer ici
5 | L’endoscope est utilisé depuis moins de 5 ans et pour moins de 2000 actes (vétusté) |  |  |  | Cliquer ici
6 | L’endoscope est utilisé dans l’indication prévue |  |  |  | Cliquer ici
7 | L’endoscope a toujours été utilisé pendant les heures ouvrables au cours des 7 derniers jours précédant le prélèvement |  |  |  | Cliquer ici
8 | Le contrôle de l'endoscope est réalisé en routine (hors retour de maintenance,réparation…) |  |  |  | Cliquer ici
9 | Aucune alerte sanitaire ne concerne ce modèle d'endoscope |  |  |  | Cliquer ici
10 | Le professionnel ayant réalisé le traitement connait l'endoscope et les différents canaux à traiter et prélever |  |  |  | Cliquer ici
2. Facteurs liés au prélèvement |  | OUI | NON | NA
1 | Le prélèvement est effectué par le (ou les) préleveur(s) habituel(s) |  |  |  | Cliquer ici
2 | le préleveur est formé à la réalisation du prélèvement de l'endoscope |  |  |  | Cliquer ici
3 | Le prélèvement est effectué selon la technique habituelle de prélèvement (milieu habituel, matériel habituel, volumes injecté et recueilli conformes…) |  |  |  | Cliquer ici
4 | L'endoscope est prélevé avec les accessoires (irrigateur multi-conduits, pistons, valves...) adaptés et/ou désinfectés |  |  |  | Cliquer ici
5 | Les dates de péremption des milieux de prélèvement sont respectées |  |  |  | Cliquer ici
6 | Le flacon de prélèvement est étanche et stérile et assure la non contamination de l’échantillon |  |  |  | Cliquer ici
7 | Le prélèvement est stocké au réfrigérateur jusqu’à l’analyse microbiologique, en cas de transport (transport et conservation à 4°C) |  |  |  | Cliquer ici
8 | Hors stockage de cet endoscope en ESET : Le délai entre la désinfection de l’endoscope et la réalisation du prélèvement est > 6h |  |  |  | Cliquer ici
9 | Si stockage de cet endoscope en ESET : Le délai entre la désinfection de l’endoscope et la réalisation du prélèvement est < à la durée maximale réglementaire |  |  |  | Cliquer ici
10 | Le délai entre la réalisation du prélèvement et l'analyse microbiologique est < 24h |  |  |  | Cliquer ici
11 | L’analyse du prélèvement est effectuée par le laboratoire de microbiologie habituel |  |  |  | Cliquer ici
3. Facteurs liés au traitement de l'endoscope |  | OUI | NON | NA
1 | Le nettoyage et la désinfection ont toujours été réalisés pendant les heures ouvrables au cours des 7 jours précédant le prélèvement de l'endoscope |  |  |  | Cliquer ici
2 | Après l’examen, le traitement de l’endoscope est réalisé dans le délai habituel (< 1 heure) |  |  |  | Cliquer ici
3 | Le professionnel ayant réalisé le dernier traitement avant prélèvement est identifié et formé |  |  |  | Cliquer ici
4 | Le professsionnel ayant réalisé le dernier traitement avant prélèvement assure régulièrement le traitement des endoscopes |  |  |  | Cliquer ici
5 | La traçabilité du dernier cycle de traitement (avant prélèvement) est disponible |  |  |  | Cliquer ici
6 | Les différentes étapes sont conformes selon la traçabilité (nombre de nettoyages, temps de désinfection …) |  |  |  | Cliquer ici
7 | La quantité de produits utilisée est controlée (désinfection en LDE ou en manuel) |  |  |  | Cliquer ici
8 | L’utilisation des produits (dilution, durée de conservation, bandelette contrôle …) est conforme au protocole |  |  |  | Cliquer ici
9 | Les consommables (écouvillons, irrigateur tous conduits …) sont conformes au protocole et adaptés à l’endoscope |  |  |  | Cliquer ici
10 | Une absence de panne du LDE utilisé pour cet endoscope est relevée le jour de la dernière désinfection avant le prélèvement |  |  |  | Cliquer ici
11 | La qualité de l'eau utilisée est adaptée au niveau de traitement |  |  |  | Cliquer ici
12 | L'utilisation et/ou l'entretien du petit matériel est respecté (pistons, bouchons, valves…) |  |  |  | Cliquer ici
4. Facteurs liés à l'environnement/maintenance |  | OUI | NON | NA
1. Si le traitement de l’endoscope est fait en LDE
1 | Un contrôle microbiologique trimestriel de l’eau de rinçage terminal est réalisé |  |  |  | Cliquer ici
2 | Le dernier contrôle microbiologique trimestriel de l’eau de rinçage terminal est conforme |  |  |  | Cliquer ici
3 | La fréquence de changement du filtre terminal est conforme |  |  |  | Cliquer ici
4 | La fréquence de changement des pré- filtres du LDE est conforme |  |  |  | Cliquer ici
5 | La maintenance du LDE est conforme aux recommandations du fabricant |  |  |  | Cliquer ici
6 | Le cycle d’auto-désinfection est conforme (le jour du dernier entretien de l’endoscope) |  |  |  | Cliquer ici
2. Si le traitement de l’endoscope est fait manuellement (eau de rinçage terminal filtrée)
7 | La fréquence de changement du filtre est conforme |  |  |  | Cliquer ici
8 | Le séchage avant le dernier stockage précédant le prélèvement est réalisé |  |  |  | Cliquer ici
5. Facteurs liés au stockage après traitement de l’endoscope |  | OUI | NON | NA
1 | Le dispositif de stockage de l’endoscope est propre, fermé, entretenu et spécifique aux endoscopes |  |  |  | Cliquer ici
2 | Si le stockage se fait en ESET, les résultats de prélèvements d’autres endoscopes de même type stockés dans la même ESET sont conformes et datent de moins de 3 mois |  |  |  | Cliquer ici
3 | L'entretien de l'ESET et des connectiques est conforme au protocole de l'établissement/fabriquant |  |  |  | Cliquer ici
4 | La surveillance air et surface de l'ESET est réalisée selon le protocole de l'établissement/fabriquant |  |  |  | Cliquer ici
5 | Les résultats de la surveillance air et surfaces de l'ESET sont conformes |  |  |  | Cliquer ici
6 | Une absence de panne et/ou d'alarme de l'ESET est constatée |  |  |  | Cliquer ici
Avant utilisation de l'endoscope :
7 | Quel que soit le mode de stockage, le traitement complet de l'endoscope date de moins de 7 jours |  |  |  | Cliquer ici
8 | Si le stockage se fait hors ESET (ou autres dispositifs), le stockage depuis la dernière désinfection est ≤ 12 heures |  |  |  | Cliquer ici
9 | Si le stockage se fait en ESET (ou autres dispositifs), la durée de stockage depuis la dernière désinfection est conforme à la durée préconisée par le fabricant |  |  |  | Cliquer ici
10 | Ce type d'endoscope a été qualifié pour l'ESET ou autres dispositifs |  |  |  | Cliquer ici
6. Facteurs liés à l'organisation/charge de travail |  | OUI | NON | NA
1 | Le jour du dernier traitement de l’endoscope précédant le prélèvement, l’effectif de l’équipe était adapté à l'activité |  |  |  | Cliquer ici
2 | Le jour du dernier traitement de l’endoscope précédant le prélèvement, l’activité avait un volume habituel (par rapport au nombre de plage d’examens prévus). |  |  |  | Cliquer ici
Renseigner les 6 chapitres de cette grille
listant les facteurs d'un prélèvement non conforme
en choisissant dans le menu déroulant OUI, NON ou NA (non applicable)
En cas de réponse NON
Cliquer sur ce lien lien qui apparaitra et vous enverra aux questions proposées pour l'analyse des causes et des propositions d'actions suggérées
Retour vers
Accueil

## 1-Liés Endoscope
1. Facteurs liés à l'endoscope
QUESTIONS | ACTIONS
1-L’endoscope n'appartient pas à l’établissement
S'agit-il d'un endoscope de prêt ? | Mettre en place ou optimiser la traçabilité des endoscopes de prêt avec fournisseurs et/ou autres établissements si celle-ci est absente ou partielle
quel est le fournisseur ?
Vient-il d'un autre établissement ? Lequel ?
une Traçabilité du prêt existe-t-elle ?
Par qui ?
Comment ?
La traçabilité du traitement et du résultat de prélèvement à l'arrivée existe-t-elle ?
2- L’endoscope n'est pas inclus dans un programme annuel de prélèvements
S'agit-il d'un endoscope peu ou pas utilisé (endoscope de dépannage)? | Recenser la liste des "endoscopes de dépannage" et effectuer le tri avec les services et le service biomedical puis les inclure dans un programme de prélèvements.
S'agit-il d'un endoscope neuf pas encore référencé? | Revoir le circuit information Biomed - EOH quand endoscope neuf et formaliser le transfert de la liste d'endoscopes actualisée
S'agit-il d'un endoscope de prêt ? | Voir actions proposées dans le premier item
3- Le dernier prélèvement de routine pour cet endoscope n'est pas conforme
S'agit-il d'un prélèvement de contrôle ? | Appliquer la conduite à tenir devant un prélèvement non conforme ou le cas échéant, mettre en place cette conduite à tenir
S'agit-il d'un autre prélèvement de routine ? S’agit-il d’une contamination récurrente ? | Analyser le dysfonctionnement (le prélèvement de contrôle n'a pas été effectué) et mettre en place des mesures correctives (prévoir ou vérifier la maintenance curative)
Définir une conduite à tenir en cas de contaminations récurrentes (canal par canal, retour au fournisseur…)
4- L’endoscope ne bénéficie pas d’une maintenance préventive annuelle (recommandation particulière pour les duodénoscopes et écho-endoscopes)
S'agit-il d'une découverte suite à cet événement ? | Mettre en place sans délai une procédure de maintenance annuelle préventive
S'agit-il d'un retour de réparation suite à cette maintenance ? | Appliquer la conduite à tenir devant un prélèvement non conforme en cas de retour de réparation ou le cas échéant, mettre en place cette conduite à tenir
S'agit-il d'une réintroduction dans le circuit d'un endoscope malgré une maintenance non conforme ? | Analyser sans délai le circuit de l'endoscope et mettre en place une conduite à tenir en cas de maintenance préventive non conforme
5 - L’endoscope est utilisé depuis plus de 5 ans et/ou pour plus de 2000 actes (vétusté)
S'agit-il d'un cas unique ou y'a-t-il d'autres endoscopes dans ce cas ? | Revoir la procédure de maintien des endoscopes dans le parc (politique de renouvellement) avec le Biomédical
6- L’endoscope n'est pas utilisé dans l’indication prévue
Quelle est la pratique en cause ? | Envisager une déclaration d'évènements indésirables graves
Une telle pratique est-elle courante ? | Revoir les pratiques avec l'équipe d'endoscopie (méd/paraméd.)
7- L’endoscope n'a pas toujours été utilisé pendant les heures ouvrables au cours des 7 derniers jours précédant le prélèvement
A t-il été utilisé le week-end ou en garde ? | Mettre en place l'organisation du traitement des endoscopes en dehors des heures ouvrables
Existe t-il une organisation formalisée le we et en garde ?
Le pré-traitement a t-il été réalisé ? | Sensibiliser les professionnels au pré-traitement, s'il est en cause.
Dans quel délai a été réalisé le traitement ? | Planifier une évaluation des pratiques sur la réalisation du pré-traitement
8- Le contrôle de l'endoscope n'est pas réalisé en routine (hors retour de maintenance,réparation…)
S'agit-il d'un endoscope neuf pas encore référencé ? | Voir actions proposées dans le second item
S'agit-il d'un endoscope répertorié dans le parc ? | Revoir la programmation annuelle des prélèvements et l’information transversale Bioméd et services utilisateurs
S'agit-il d'un oubli ?
9- Une alerte sanitaire concerne ce modèle d'endoscope
De quelle alerte s'agit-il ? | Modifier le protocole de prise en charge en fonction des recommandations applicables sur ce modèle
Que recommande cette alerte ?
De quand date cette alerte ? | Former les professionnels à ce protocole
S'assurer d'éventuels achats de nouveaux consommables
Renforcer la vigilance vis-à-vis de la réception des alertes
10- Le personnel ayant réalisé le traitement ne connait pas l'endoscope et les différents canaux à traiter et prélever
S'agit-il d'un personnel n'ayant pas été formé? | Réaliser la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prise en charge des endoscopes
S'assurer de la traçabilité et de l'évaluation de la formation des professionnels
Retour vers grille de saisie

## 2-Liés Prélèvement
2. Facteurs liés au prélèvement
QUESTIONS | ACTIONS
1- Le prélèvement n'est pas effectué par le (ou les) préleveur(s) habituel(s)
S'agit-il d'un nouveau préleveur? | Vérifier la formation du nouveau préleveur (formation effectuée et comprise) : à compléter ou à programmer Intégrer la formation des préleveurs dans le cahier des charges si prestataire externe S'assurer que deux préleveurs formés soient disponibles lors des prélèvements
S'agit -il d'un préleveur formé n'ayant pas prélevé depuis plusieurs mois? | S'assurer que les compétences acquises soient maintenues à la fréquence définie par l'établissement
Le nombre de préleveurs formés est-il en adéquation avec l'activité ? | Former de nouveaux préleveurs
2- Le préleveur n'est pas formé à la réalisation du prélèvement d’endoscope
Existe-t-il une formation pour les préleveurs? | Mettre en place une formation adaptée
Tous les préleveurs sont-ils formés? | Répertorier les préleveurs et s'assurer qu'ils sont tous formés
Le nombre de préleveurs formés est-il en adéquation avec l'activité ? | Former de nouveaux préleveurs
3- Le prélèvement n'est pas effectué selon la technique habituelle de prélèvement (milieu habituel, volume habituel , matériel habituel …)
Un mode opératoire existe-t-il ? | Rédiger un mode opératoire
Le mode opératoire est connu et accessible aux préleveurs ? | Diffuser le mode opératoire
Tous les types d'endoscopes ont-ils un mode opératoire de prélèvement spécifique? | Rédiger un mode opératoire pour chaque type d'endoscope
Le matériel, consommables, milieux habituels sont-ils disponibles ? | Améliorer la gestion des stocks de milieux ou consommables
Le matériel habituellement utilisé (irrigateur multi-conduits, colonne) pour réaliser le prélèvement est -il disponible ? | S'assurer de la disponibilité du matériel avant la réalisation du prélèvement
Y a-t-il eu interruption du prélèvement ? si oui, est-elle exceptionnelle ou récurrente ? | Si l'interruption est récurrente, s'organiser pour que ça ne soit plus le cas (local dédié,,,)
Y- a-t-il eu un problème de fonctionnement technique de l'appareil pendant le prélèvement ? | S'adresser au biomédical
4- L'endoscope est prélevé avec les accessoires (irrigateur multi-conduits, pistons, valves,,,) non adaptés et/ou non désinfectés
Les accessoires utilisés correspondent-ils à l'endoscope ? | S'assurer avant le prélèvement que les accessoires sont bien adaptés à l'endoscope
Les accessoires utilisés ont-ils été désinfectés ou sont-ils stériles ? | S'assurer que ces accessoires ont bien suivi le cycle de désinfection de l'endoscope
S'assurer d'avoir à disposition les accessoires stériles nécessaires
5- Les dates de péremption des milieux de prélèvement ne sont pas respectées
Les dates sont -elles vérifiées et tracées par le préleveur avant utilisation? | Inclure la vérification des péremptions dans le MO et mettre en place la traçabilité
Les stocks de milieux sont-ils en adéquation avec l'activité ? | Revoir les commandes en fonction de l'activité et de la durée de conservation des milieux
6- Le flacon de prélèvement n'est pas étanche et/ou stérile et n'assure pas la non contamination de l’échantillon
Le flacon est-il bien fermé lors de l'acheminement? | Resensibiliser les préleveurs à la vérification de la fermeture du flacon
Y a-il un problème identifié au niveau du lot de flacons? | Vérifier auprès du fournisseur
Le flacon est-il vendu comme stérile? | Vérifier le certificat qualité des flacons
Le flacon est-il le modèle habituel? | S'assurer que le flacon utilisé a les mêmes qualités que le flacon habituel
7- Le prélèvement n'est pas stocké au réfrigérateur jusqu’à l’analyse microbiologique, en cas de transport
Le stockage à 4°C pendant le transport est-il noté dans le MO (en interne) ou dans le cahier des charges (du transporteur ou du laboratoire, en externe) ? | Rajouter cette exigence aux conditions de transport
8- Le délai entre la désinfection de l’endoscope et la réalisation du prélèvement est > 6h (hors stockage de cet endoscope en ESET)
Ce délai est-il noté dans le MO (en interne) ou dans le cahier des charges (du préleveur, en externe) ? | Rajouter cette exigence aux conditions de prélèvement
L'organisation entre le service d'endoscopie et le préleveur permet-elle de respecter ce délai ? | Revoir l'organisation
Le préleveur a t’il vérifié l’heure de la désinfection de l’endoscope avant le prélèvement ? | Resensibiliser les préleveurs à la vérification du délai maximum
9- Le délai entre la désinfection de l’endoscope et la réalisation du prélèvement est ≤ à la durée maximale réglementaire (si stockage de cet endoscope en ESET)
Ce délai est-il noté dans le MO (en interne) ou dans le cahier des charges (du préleveur, en externe) ? | Rajouter cette exigence aux conditions de prélèvement
L'organisation entre le service d'endoscopie et le préleveur permet-elle de respecter ce délai ? | Revoir l'organisation
Le préleveur a t’il vérifié l’heure de la désinfection de l’endoscope avant le prélèvement ? | Resensibiliser les préleveurs à la vérification du délai maximum
10- Le délai entre la réalisation du prélèvement et l’analyse microbiologique est < 24h
Ce délai est-il noté dans le MO (en interne) ou dans le cahier des charges (du transporteur et du laboratoire, en externe) ? | Rajouter cette exigence aux conditions de réalisation de l'analyse
Le laboratoire a analysé le prélèvement malgré un délai non conforme | Mener l’enquête auprès du laboratoire et rappeler les critères d’acceptation du prélèvement
11- L’analyse du prélèvement n'est pas effectuée par le laboratoire de microbiologie habituel
Le laboratoire effectue -t-il l'analyse selon les recommandations en vigueur ? | Revoir le cahier des charges avec le laboratoire et repréciser les conditions de conformités et de non-conformité (micro-organismes indicateurs)
Retour vers grille de saisie

## 3-Liés au TT Endo
3. Facteurs liés au traitement de l'endoscope
QUESTIONS | ACTIONS
1- Le nettoyage et la désinfection n'ont pas été réalisés systématiquement pendant les heures ouvrables au cours de la semaine précedente
L'organisation de la prise en charge des endoscopes la nuit, les WE et jours fériés est elle organisée et connue ? | Organiser la prise en charge des endoscopes la nuit, les WE et j.fériés
les conditions de traitement sont-elles identiques à celles respectées aux heures ouvrables ? (local, matériel, produits) | Former le personnel et communiquer cette organisation à l'ensemble des professionnels
le traitement est-il réalisé par du personnel formé et pratiquant régulièrement ? (maintien des compétences) ?
2- Après examen, le traitement de l'endoscope est réalisé dans un délai > 1h
Y a-t-il adéquation entre le personnel et l'activité ? (Traitement, nombre d'examens, disponibilité, prêt d'appareil, jours fériés…) | Ajuster la présence médicale et paramédicale à l'activité du service
Un problème technique (LDE, paillasse, endoscope) a-t-il provoqué la prise en charge différée de l'appareil ? | Prévoir et mettre en place une procédure alternative
Organiser la prévention, l'alerte et la réparation de la panne avec le biomédical
3- Le professionnel ayant réalisé le dernier traitement n'est pas identifié et/ou pas formé
Y a-t-il eu un problème de traçabilité informatique ? | Vérifier le paramétrage de la traçabilité informatique
Le professionnel s'est il identifié ? | Organiser la formation et l'évaluation des connaissances de l'agent
Une formation existe-t-elle ? Le professionnel en a-t-il bénéficié ?
4- Le professionnel ayant réalisé le dernier traitement n'assure pas régulièrement le traitement des endoscopes
Le professionnel est-il formé au traitement de l'endoscope ? (traçablité, logiciel, MO) | Evaluer les connaissances du professionnel
Existe-t-il une organisation de service permettant une régularité d'utilisation du matériel pour entretien de l'endoscope ? | Prévoir une Equipe dédiée ou agent assurant régulièrement (roulement d'équipe) l'entretien des endoscopes et l'utilisation du matériel
5- La traçabilité du dernier cycle de traitement (avant prélèvement) est indisponible
Le professionnel est-il formé à l'utilisation de l'appareil ? (traçablité, logiciel, Mode Op) | Evaluer les connaissances du professionnel : Vérifier dans la formation si la traçabilité est abordée
Y a-t-il eu un défaut de traçabilité papier ou informatique (problème archivage ticket, erreur référence endoscope dans informatique......) ? | Elaborer une conduite à tenir en cas de défaut de traçabilité avec le service biomédical
6- Les étapes de traitement sont non conformes
Existe t'il une procédure qui liste les étapes conformes de traitement ? Si oui, est elle disponible à tout professionnel ? | Evaluer les connaissances du professionnel
Le professionnel est-il formé aux bonnes pratiques d'entretien de l'endoscope ? (désinfection simple ou traitement complet, défaut alarme LDE ...)
Elaborer une procédure listant les étapes de traitement et former aux bonnes pratiques
Y a t'il eu un problème technique ? (fonctionnement pompe- paillasse…) | Intégrer dans la procédure (avec le service biomédical) les actions à mettre en place lors d'un problème technique
7- La quantité de produits utilisés n'est pas controlée
Le LDE contrôle-t-il la quantité de produit qu'il délivre ? | Faire vérifier par le Biomédical si le LDE contrôle la quantité délivrée de produits ou si Problème technique;
Le professionnel réalise-t-il un contrôle de la quantité de produit utilisé (par le LDE ou en Traitement manuel ) ? | S’assurer de la vérification quotidienne des niveaux des bidons, péremption et non pliure des tuyaux par les agents Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
8- L'utilisation des produits n'est pas conforme au protocole
Le professionnel est-il formé aux bonnes pratiques d'entretien de l'endoscope ? (Produit, consommables, ...) | Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
Existe-t-il des protocoles ? Sont-il complets, à jour et accessibles ? | Rédiger et réviser régulièrement les protocoles
Les produits sont -ils adaptés ? | Vérifier les commandes et organiser le stockage des produits (Travail en collaboration biomédical, EOH, pharmacie)
9- Les consommables sont non conformes et/ou non adaptés
Le professionnel est-il formé aux bonnes pratiques d'entretien de l'endoscope ? (Consommables, MO, ...) | Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
Les consommables sont -ils adaptés/conformes au MO ? Sont-ils disponibles ? Sont-ils utilisés ? | Elaborer un tableau de correspondance entre écouvillon et endoscope (Travail en collaboration biomédical, EOH, pharmacie ….) Former/informer les professionnels
10- Une panne du LDE est révélée le jour de la dernière désinfection avant le prélèvement
Le professionnel est-il formé à la bonne utilisation de l'appareil ? (Lecture Ticket, utilisation des cycles, ...) | Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
La gestion des pannes du LDE est-elle organisée ? | Elaborer une conduite à tenir en cas de panne du LDE (lien avec biomédical)
11-La qualité de l'eau utilisée n'est pas adaptée au niveau de traitement
Le professionnel est-il formé aux bonnes pratiques d'entretien de l'endoscope ? | Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
Existe t'il un protocole ? Si oui, est-il disponible à tout professionnel ? | Rédiger et réviser régulièrement les protocoles
L'eau adaptée au traitement est-elle disponible ? (commande, stock…) | Vérifier la gestion des commandes et le stockage de l'eau adaptée au traitement Vérifier l’absence de fuite an niveau du montage robinet/filtre
12- Non respect de l'utilisation et/ou de l'entretien du petit matériel (valves, pistons)
Le professionnel est-il formé aux bonnes pratiques d'entretien de l'endoscope ? | Evaluer les pratiques et connaissances du professionnel
Le petit matériel est-il adapté et disponible ? | Vérifier le choix, les commandes et le stock de ce petit matériel
Elaborer une fiche par Endoscope/petit matériel
13- Séchage manuel
Le séchage manuel est-il réalisé après traitement et avant le stockage? (ESET ou autre) | Evaluer la réalisation et la tracabilité du séchage
Retour vers grille de saisie

## 4-Liés EnvMaint
4. Facteurs liés à l'environnement/maintenance
QUESTIONS | ACTIONS
1. Si le traitement de l’endoscope est fait en LDE
1- Un contrôle microbiologique trimestriel n'est pas réalisé sur l'eau de rinçage
Une fréquence de contrôle microbiologique a-t-elle été définie ? | Mettre en place sans délai un calendrier trimestriel de prélèvements
S'agit-il d'un nouveau LDE ? | Formaliser la collaboration entre Biomédical/EOH et Endoscopie
2 - Le dernier contrôle microbiologique trimestriel de l’eau de rinçage terminal du LDE n'est pas conforme
Une alerte entre le Laboratoire, l'EOH et le service d'Endoscopie est-elle organisée ? | Vérifier l'existence de cette alerte entre Laboratoire, EOH et Service d'Endoscopie Appliquer la conduite à tenir devant un prélèvement non conforme ou le cas échéant, mettre en place cette conduite à tenir
Cette alerte est-elle protocolisée ?
3 - La fréquence de changement du filtre terminal / traitement UV n'est pas conforme
S'agit il d'un nouveau LDE ? | Avec le Biomédical, mettre en place sans délai une procédure de maintenance du LDE incorporant le changement de filtres/traitement UV
La fréquence de changement du filtre/traitement UV est-elle définie ?
S'agit il d'un défaut d'alerte de changement de filtre/traitement UV du LDE ?
4 - La fréquence de changement des pré-filtres n'est pas conforme
S'agit il d'un nouveau LDE ? | Mettre en place sans délai une procédure de maintenance du LDE incorporant le changement des pré- filtres
La fréquence de changement du pré-filtre est elle définie ?
S'agit il d'un défaut d'alerte de changement de pré-filtre du LDE ?
5 - La maintenance du LDE n'est pas conforme aux recommandations du fabricant
Existe-t-il un contrat de maintenance ? | Contacter le service biomédical et le fournisseur du LDE pour établir un contrat de maintenance, conforme aux recommandations.
La maintenance du LDE a-t-elle été réalisée selon les recommandations ? | Actualiser la procédure de maintenance du LDE et son application (traçabilité).
6 - Le cycle d’auto-désinfection n'est pas conforme (le jour du dernier entretien de l’endoscope)
A t'il été réalisé par le personnel ? La non conformité du cycle a-t-elle été prise en compte ? | Organiser la formation sur la procédure de maintenance au quotidien du LDE par le service d’endoscopie et son application (traçabilité) Analyser le dysfonctionnement avec le service bio-médical
S'agit il d'un défaut du LDE ? | Alerter le biomedical
2.Si le traitement de l’endoscope est fait manuellement ( eau de rinçage terminal filtrée )
7 - La fréquence de changement du filtre n'est pas conforme
Peut-on dater le dernier changement de filtre (traçabilité )? | Mettre en place sans délai une procédure incluant la fréquence de changement de filtres et sa traçabilité
Existe-t'il une procédure où la fréquence de changement du filtre est elle définie ?
Un filtre est présent ?
8 - Le séchage avant le dernier stockage précédant le prélèvement n'est pas réalisé
Existe -il une traçabilité de ce séchage ? | Vérifier que la procédure inclut la traçabilité de séchage
Le séchage est-il décrit dans le protocole en application dans le service ? | Actualiser la formation du professionnel
L'air médical est-il disponible ? | Vérifier la disponibilité de l'air médical (débit suffisant, pistolet adapté, maintenance…)
Retour vers grille de saisie

## 5-Liés stockage après TT
5. Facteurs liés au stockage après traitement de l’endoscope
QUESTIONS | ACTIONS
1 - Le dispositif de stockage de l’endoscope n’est pas propre/fermé/spécifique aux endoscopes
Les modalités d’entretien sont-elles définies : fréquence, produits… ? | Vérifier l’existence d’un protocole d’entretien
La traçabilité de l’entretien existe-t-elle ? | Vérifier la traçabilité de cet entretien
Le personnel dédié à l’entretien existe-t-il ? | S’assurer auprès du service d’endoscopie que la prise en charge du local par un personnel compétent est prévue selon une fréquence définie
Le personnel dédié à l’entretien a t-il été formé ?
L’organisation du service permet-elle de réserver un dispositif de stockage des endoscopes ? | Revoir la disposition des locaux afin de réserver un lieu spécifique (armoire/tiroirs) permettant le stockage des endoscopes dans des conditions conformes
Les consignes sont-elles clairement émises ? | Revoir les consignes de gestion du local avec le service d’endoscopie. Y associer les services techniques si nécessaire si les conditions pratiques ne permettent pas d’assurer la fermeture du local.
Les consignes sont-elles respectées ?
2- Si le stockage se fait en ESET, les résultats de prélèvements d’autres endoscopes de même famille stockés dans la même ESET ne sont pas conformes ou datent de plus de 3 mois
L'exploitation et analyse des résultats sont elles organisées et traitées ? | Mettre en place une organisation du traitement des non conformités et une conduite à tenir
L’analyse des causes de ces non conformités a-t-elle débuté ? | Vérifier que des personnes ont été désignées pour réceptionner l’alerte
Y a-t-il un suivi du calendrier des prélèvements ? | Vérifier qu’un calendrier prévisionnel des prélèvements existe et qu’il est connu (fichier partagé) par les différents secteurs : le service d’endoscopie et les préleveurs s’ils sont extérieurs au service d’endoscopie
Le service d’endoscopie organise t’il la mise à disposition des endoscopes pour le prélèvement | S’assurer qu’un système de rappel existe lorsque le délai a été dépassé
3 - L'entretien de l'ESET et des connectiques n' est pas conforme au protocole de l'établissement
Le personnel est-il (correctement) formé ? | Vérifier la formation du personnel : traçabilité
Le nombre de personnel dédié à l’entretien est-il suffisant ? | S’assurer de la présence de personnel suffisant pour prendre en charge l’entretien de l’ESET
Le personnel prenant en charge l’entretien des connectiques a-t-il été formé ? | Vérifier la formation du personnel en charge de l’entretien des connectiques S’assurer du maintien du niveau de compétences
Le matériel permettant l’entretien des connectiques est-il mis à disposition en quantité suffisante : par exemple, si les connectiques sont stérilisées, existe-t-il suffisamment de connectiques pour permettre la stérilisation ? | Vérifier avec le biomédical et le service d’endoscopie que le matériel présent est adapté et suffisant
4 - La surveillance air et surface de l'ESET n'est pas réalisée selon le protocole de l'établissement
Existe-t-il un protocole ? | Vérifier qu’il existe un protocole qui prévoit et décrit la nature précise des prélèvements selon la norme en vigueur
S’assurer que ce protocole est connu du service et du laboratoire qui prélève.
Le protocole a-t-il été respecté ? | Vérifier qu’un calendrier prévisionnel des prélèvements existe et qu’il est connu (fichier partagé) par les différents secteurs : le service d’endoscopie et les préleveurs s’ils sont extérieurs au service d’endoscopie
Envisager un système de rappel lorsque le délai a été dépassé
5 - Les résultats de la surveillance air et surfaces de l'ESET ne sont pas conformes
L'exploitation et l'analyse des résultats sont-elles organisées et traitées ? | Mettre en place une organisation du traitement des non conformités et une conduite à tenir
6 - Une panne et/ou une alarme de l'ESET a été constatée
Les différents types d’alarmes et de pannes sont - ils référencés et connus de l’ensemble du personnel ? | Vérifier qu’il existe un protocole qui : - Trace les différentes alarmes et pannes pouvant se présenter - Définit la conduite à tenir S’assurer que ce protocole est connu de l’ensemble du service
La conduite à tenir concernant ces défaillances existe t-elle et est-elle connue de l’ensemble du personnel ?
Alarmes et pannes ainsi que les actions entreprises sont -elles tracées ?
Avant utilisation de l'endoscope :
7 - Quel que soit le dispositif de stockage, le traitement complet de l'endoscope date de plus de 7 jours
Des recommandations ont-elles été rédigées ? | Vérifier qu’un document rappelant ces consignes est présent au niveau de l’établissement
Le personnel a-t-il connaissance de ces recommandations ? | Vérifier que ce document est connu de tous : traçabilité de l’information/diffusion
Existe-t-il un repérage des endoscopes traités depuis plus de 7 jours ? | Organiser le répérage des endoscopes concernés
Le personnel devant assurer le traitement des endoscopes est-il en nombre suffisant ? | S’assurer que l’organisation du travail permet la prise en charge du traitement des endoscopes
8 - Si le stockage se fait hors ESET (ou autres dispositifs), le stockage depuis la dernière désinfection est > 12 heures et < 7 jours
Des recommandations sont-elles rédigées | Vérifier qu’un document rappelant ces consignes est présent au niveau de l’établissement
Le personnel a-t-il connaissance de ces recommandations ? | Vérifier que ce document est connu de tous : traçabilité de l’information/diffusion
Le personnel devant assurer le traitement des endoscopes est-il en nombre suffisant ? | S’assurer que l’organisation du travail permet la prise en charge du traitement des endoscopes
9 - Si le stockage se fait en ESET (ou autres dispositifs), le stockage depuis la dernière désinfection est supérieure à la durée préconisée par le fabricant
Le service a t-il « validé » une durée supérieure ? | Vérifier que la durée de stockage maximum recommandée actuellement est connue et respectée
L’alarme se déclenchant pour la durée de stockage définie a-t-elle été prise en compte ? | S’assurer que les alarmes sont connues du personnel
Existe-t-il une défaillance de l’alarme ? | Vérifier, avec le biomédical, la maintenance de l’ESET et le bon fonctionnement de ses alarmes
Si utilisation d'autres dispositifs, l'intégrité en a-t-elle été vérifiée ? | vérifier l'existence d'une procédure
10 - Ce type d'endoscope n'a pas été qualifié pour l'ESET ou autres dispositifs
Les éléments validant l’introduction d’un type d’endoscope dans une ESET ou autres dispositifs sont-ils décrits précisément dans un document ? | Vérifier l’existence du protocole de qualification d’un endoscope pour être introduit dans l’ESET ou autres dispositifs et l’appliquer sans délai à ce type d’endoscope en cas d’oubli
Le document est-il connu du personnel d’endoscopie ? | Assurer la traçabilité de la prise de connaissance du document
S’assurer que les éléments de validation d’un type donné d’endoscope sont conservés et facilement disponibles
Retour vers grille de saisie

## 6-Liés Orga-Charge de Travail
6. Facteurs liés à l'organisation/charge de travail
QUESTIONS | ACTIONS
1-Le jour du dernier traitement de l’endoscope précédant le prélèvement, l’effectif de l’équipe n'était pas adapté à l'activité
2- Le jour du dernier traitement de l’endoscope précédant le prélèvement, l’activité a un volume inhabituel (par rapport au nombre de plages d’examens prévus).
Y a-t-il eu une réaction appropriée à la situation inhabituelle ? | Ajuster la présence médicale et paramédicale à l'activité du service
Garantir un effectif en personnel formé sur l'établissement et capable de prioriser en cas de problème
Retour vers grille de saisie

## Check list Formation
Pré-requis : - Toute personne formée doit assurer régulièrement des traitements et des prélèvements (fréquence à définir dans chaque établissement) pour garantir le maintien des compétences - Tout établissement doit s'appuyer sur une Equipe Opérationnelle d'Hygiène. - Cette chek-list "formation" doit permettre d'évaluer du contenu de la formation du personnel d'endoscopie en cas d'anomalie de résultat de prélèvement
Nota bene : la surveillance microbiologique des endoscopes ne remplace pas les bonnes pratiques d'entretien, la formation et l'évaluation du personnel : elle en est complémentaire;
Cette check-list a pour objectif d'évaluer le contenu de la formation dispensée aux personnels liés à l'endoscopie, dans le cadre d'une anomalie de résultat de prélèvement microbiologique sur un endoscope :
La formation dispensée aborde ou contient : | OUI | NON | NC
Connaissances liées au risque infectieux en endoscopie
Rappel sur les micro-organismes et leurs caractéristiques de développement
Connaissance des sources de contamination possible des endoscopes (patient, eau, …)
Connaissance des facteurs favorisant la contamination des endoscopes: points de vigilance dans le traitement des appareils.
Connaissances liées à l'endoscope et au traitement
Description de l'architecture des differents modèles d'endoscopes utilisés
Description des traitements associés en fonction des cavités explorées
Présentation théorique de toutes procédures et étapes de traitements (du pré-traitement en salle jusqu'à la prochaine utilisation) manuels, automatisés et procédures dégradées
Ateliers pratiques de toutes étapes de traitements (du pré-traitement en salle jusqu'à la prochaine utilisation) manuels, automatisés et procédures dégradées
Description des produits utilisés et consommables (écouvillons)
Identification du lieu où trouver les documents techniques (procédures de traitement, documents fabricants…)
Fréquence de réalisation de traitements (réaliser les traitements régulièrement)
La prise en charge d'un endoscope en dehors des heures ouvrables
La gestion des pannes et alertes LDE, ESET… et procédures associées
Les modalités d'utilisation des endoscopes (maintenance, prêt, neuf, utilisation ponctuelle...)
Connaissances sur la surveillance microbiologique (prélèvements endoscopes, ESET, LDE…)
Réglementation, organisation, suivi des prélèvements (programmation…) et conduite à tenir selon les résultats
Formation pratique à la réalisation des prélèvements
Connaissances sur les LDE, ESET, paillasse
Description de l'architecture des différents LDE, ESET, paillasse disponibles
Les différentes maintenances préventives nécessaires et leur traçabilité (fréquence changement de filtres…)
Présentation théorique de l'entretien des LDE, ESET, paillasse… (entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel…) ou autres dispositifs
Atelier pratique d'utilisation et d'entretien des LDE, ESET, Paillasses... (gestion du petit matériel,tubulures, crépine…)
Traçabilité
Présentation des différents documents à traçer (durée de conservation, séquestration MCJ, séquestration non conformités bactério, maintenances, réparations..)
Retour vers
Accueil

## Plan d'actions
Plan d'actions (à compléter par l'établissement)
| Objectif(s) Quels sont les objectifs à atteindre ? | Action(s) d'amélioration Quelles sont les action(s) d'amélioration identifiées ? | Pilote(s) | Début prévu | Début réel | Échéance prévue | Échéance réélle | Modalités / Indicateurs de suivi | Etat d'avancement
Liés Prélèvement | [8 empty] | Non initiée
Liés Endoscopes | [8 empty] | En cours
Liés au TT Endo | [8 empty] | Réalisée
Liés EnvMaint
Liés stockage après TT
Liés Orga-Charge de Travail
Retour vers
Accueil

## divers
Objectif du groupe de travail régional : Construire un outil d’aide à la décision en cas de contrôle microbiologique non conforme d’un endoscope.
L’objectif de ce projet est de mettre à disposition un outil d'analyse des causes suite à des prélèvements microbiologiques non conformes des endoscopes et des propositions d’actions correctives.
L'outil pourra être utilisé par une équipe pluri disciplinaire (endoscopie/biomédical/pharmacie/hygiène..) à l'occasion d'un résultat non conforme sur un prélèvement d'endoscope;
Dans un premier temps, l'établissement remplira l'onglet "OutilARlinPdL" en cochant les cases Oui/Non/Non Adapté, listant les facteurs contributifs à la survenue d'un prélèvement non conforme.
En cas de réponse NON, des questions sont proposées pour analyser les causes potentielles et quelques actions sont listées.
Groupe de pilotage du projet : Dr Guillaume KAC, Médecin Hygiéniste CHD La Roche sur Yon et Valérie de SALINS, Cadre Hygiéniste Arlin Pays de la loire
Liste des participants au groupe de travail
| Noms | Etablissement
| BARRAULT Mélanie | Centre Hospitalier LE MANS
| BIRGAND Gabriel | Cpias PDL NANTES
| BODET Nathalie | CETRES - CHU NANTES
| DE SALINS Valérie | Cpias PDL NANTES
| GALLAIS-HOFF Séverine | Centre Hospitalier SAINT NAZAIRE
| HERVIEU Sidonie | Centre Hospitalier LAVAL
| KAC Guillaume | C.H.D. - Vendée LA ROCHE SUR YON
| LAMOUROUX Fabien | Centre Hospitalier CHOLET
| LE GALLOU Florence | CHU NANTES
| LEMARIE Carole | CHU ANGERS
| LOISON Geoffrey | Centre Hospitalier LE MANS
| LOUBERSAC Virginie | Nouvelles Cliniques Nantaises NANTES
| RAMONT Catherine | CHU ANGERS
| REHEL Malika | Centre Hospitalier SAUMUR
| SALAUN Valérie | Clinique Jules Verne NANTES
| SEGALA Mélanie | CH Bretagne Atlantique VANNES
| TRAINEAU Adeline | C.H.D. - Vendée LA ROCHE SUR YON
Relecture CCLIN Ouest, Arlin, QUaliSanté ?
| Noms | établissement
| Leger Chantal | Cpias Nouvelle Aquitaine
| Aupée Martine | Cpias Bretagne
| Carole Vaillant | CHU Angers
Bibliographie
DGS/DHOS/CTINILS. Éléments d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à la traçabilité en endoscopie - mars 2007.
SF2H / SFED . Recommandations de bonnes pratiques d'utilisation des enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET) – 2011.
HCSP – AVIS. Enceintes de stockage d’endoscopes thermosensibles (ESET) - 26 juin 2013.
SFED. Recommandations de la Société française d'endoscopie digestive pour l'organisation et le fonctionnement d'un plateau technique en endoscopie digestive – 2013.
SFED. Recommandations relatives au personnel d'endoscopie - 2014.
Norme NF EN 16442 Enceintes de stockage à atmosphère contrôlée pour endoscopes thermosensibles traités. Mai 2015 (Norme NF S98-030 - Mars 2012 abrogée).
ARLIN. Guide ESET. Aide au choix, à la qualification et à l'utilisation d'une enceinte de stockage pour endoscopes thermosensibles (ESET) – 2015.
Instruction DGOS/DGS/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins.
CCLIN Sud-Ouest. Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé - Guide de bonnes pratiques. 2016
Audit Groupe d'Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière. http://www.grephh.fr/Endoscopie-GREPHH.html

## libelles (hidden)
X
OUI
X
NON
X
NA